ICS 71.040.10

N 53

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

气相分子吸收光谱仪

Gas-phase molecular absorption spectrometer

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）归口。

本文件起草单位：上海安杰环保科技股份有限公司、中国环境监测总站、上海市计量测试技术研究院、北京市理化分析测试中心、青岛佳明测控科技股份有限公司、浙江省计量科学研究院、上海北裕分析仪器股份有限公司。

本文件主要起草人：

气相分子吸收光谱仪

- 范围

本文件规定了气相分子吸收光谱仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于基于化学反应与气液分离功能，将氨氮，总氮，亚硝酸盐氮，硝酸盐氮和硫化物转变为气态分子的气相分子吸收光谱仪（以下简称“仪器”）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 11606-2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 34065-2017 分析仪器的安全要求

- 要求

  - 工作条件

仪器在下列条件下应能正常工作：

a) 环境温度15℃~30℃；

b) 相对湿度应不大于75%；

c) 无影响仪器使用的振动和电磁干扰；

d) 室内无腐蚀性气体，有良好的通风装置；

e) 供电电源：电压220 V±22 V，频率 50 Hz±1 Hz。

  - 波长基线稳定性

a) 仪器在30min内基线的漂移应不大于0.0005Abs。

b）基线最大瞬时噪声在30min内应不大于0.0005Abs。

  - 校准曲线的线性

仪器校准曲线的线性，γ应不小于0.999。

  - 检出限

仪器检测项目的检出限应符合表1的规定。

- 检出限的技术指标

| 代表组分 | 检出限 mg/L |
| --- | --- |
| 氨氮 | ≤0.02 |
| 硫化物 | ≤0.005 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤0.003 |
| 硝酸盐氮 | ≤0.006 |
| 总氮 | ≤0.05 |

  - 重复性

测量的相对标准偏差应不大于2%。

  - 电源电压变化的影响

仪器在正常工作条件下，电源电压变化±22V时，仪器模拟信号的AD采样数据示值变化应不大于0.1%。

  - 安全要求

    - 电气系统安全

      - 接触电流

仪器在正常工作条件下，仪器的接触电流应不大于0.5mA(有效值)或0.7mA(峰-峰值)。

      - 介电强度

仪器在正常工作条件下，根据GB/T 34065-2017中6.3.2试验方法，试验中仪器不应出现击穿或重复飞弧。电晕效应和类似现象可忽略不计。

      - 保护接地

根据GB/T 34065-2017中6.4.2试验方法，接地保护端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗应不大于0.1Ω，不包括电源线的阻抗。

    - 气路系统安全性

应具有准确、可靠的气路保护系统，在过载或欠压情况下系统应停止工作，应有自动报警或提示。

    - 气路系统密封性

气路系统密封情况下，5min内压力下降应不大于0.01MPa。

  - 仪器外观

a) 仪器所有电镀表面不应有脱皮现象；

b) 喷漆或喷塑表面应色泽均匀，不应有明显的擦伤、露底、裂纹、起泡现象；

c) 外露零部件接合处应整齐，无粗糙不平现象；

d) 面板上的文字、符号、标志应端正清晰。

  - 仪器的成套性

按具体仪器标准规定。

  - 运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下，应按GB/T 11606-2007表l中运输、运输贮存试验项目内容进行试验。其中高温：55℃；低温：-40℃；交变温热：相对湿度95%、温度40℃；碰撞：加速度100m/s2；跌落（自由跌落）：包装件质量≤100kg时，跌落高度250mm。全部试验完成后，将仪器置于正常工作条件下进行检验，应符合3.2~3.9要求。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验均应在3.1所规定的条件下进行。

    - 试验用计量仪器、仪表和玻璃器皿等，均应按有关规定，经计量检定单位检定合格并满足量程和精度的要求。

    - 仪器在试验前应预热30min。

    - 标准溶液与试剂：

- 试验用各种组分的标准贮备溶液，均应使用经国家批准的有证标准物质进行配制。各种试剂应使用优级纯或分析纯和去离子水；

- 各种检测组分的标准溶液。

  - 基线稳定性

将仪器调试在正常工作状态，自动调节或设置适当的负高压及灯源工作电流，彻底清洗设备主机管路，待仪器预热完成后，点击调节参考零点，使测量吸光度回归零点，连续测量30min内的吸光度值，测定结果最大值与最小值之差，即为基线漂移。最大瞬时峰之峰值即为基线最大噪声。

  - 检出限

    - 仪器在正常测量条件下，用各组分的标准空白溶液，连续进行7次测量。按公式（1）计算空白溶液吸光度的标准偏差：

- ---------------------------------      (1)

式中：

S0——空白溶液的7次测量标准偏差；

Ai——某次空白溶液吸光度测量值；

——7次空白溶液吸光度测量值的算术平均值；

    - 测量条件同4.3.1，按附录A规定的代表组分及标准溶液质量浓度，分别测量各组分标准空白溶液和不同浓度标准溶液的吸光度值，减去空白溶液吸光度值，制作校准曲线（曲线的相关系数符合3.5要求），获得校准曲线的斜率。

    - 按公式（2）计算仪器的检出限。

- ----------------------------------------    （2）

式中：

DL——检出限，单位为毫克每升（mg/L)；

b——校准曲线斜率。

  - 重复性

测量条件同4.3.1，按附录A规定的代表组分的标准溶液质量浓度连续进行7次重复测量，在测量过程中如有一次数据被确认是由外界干扰或操作失误引起的异常值，则此组数据全部作废，应重新进行测量，不应任意取舍或补测。

重复性按公式（3）进行计算。

%  ------------------------------------     (3)

式中：

RSD——相对标准偏差，%；

S——标准溶液7次测量浓度值的标准偏差；

——标准溶液7次测量浓度值的算术平均值。

  - 校准曲线的线性

仪器在正常测量条件下，选择表2中代表组分的标准溶液质量浓度，从空白溶液、低浓度到高浓度依次进行测量，每个溶液测量两次，取其算术平均值，用标准溶液吸光度值减去空白溶液的吸光度值为该标准溶液测得的真实吸光度值，按一元线性回归方程计算相关系数γ。

  - 电源电压变化的影响

    - 材料与设备

可调稳压电源；设备主机

    - 试验程序

仪器在正常测量条件下，调节负高压、工作电流使模拟信号的AD采样数据为满度值50%~80%的工作状态，然后改变电源电压分别对应198V、220V、242V，频率为50Hz，对样品进行测定，得到样品信号的光强度示值变化。

  - 安全要求

    - 接触电流

参照GB/T34065-2017中6.2.2的试验方法执行。

    - 介电强度

参照GB/T34065-2017中6.3.2的试验方法执行。

    - 保护接地

参照GB/T34065-2017中6.4.2的试验方法执行。

    - 气路系统安全性

仪器在正常工作状态下，关闭气源或气源压强低于0.1MPa，或气体压力大于0.4MPa情况下，进样系统应立即停止工作，并有自动报警或提示。

    - 气路系统密闭性

仪器的气路系统中接入压力表，密封气路系统出口，充入惰性气体使气路系统气压升高至0.2MPa，关闭气源5分钟后，检查气路系统压降。

  - 仪器外观

目视和手感检查。

  - 仪器的成套性

目视检查。

  - 运输、运输贮存

仪器在包装状态下，按GB/T 11606-2007 中第8章、第15章、第16章、第17章和第18章的方法进行试验。

- 5 检验规则

  - 检验分类

仪器的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台仪器应经检验合格，并附有仪器合格证方能出厂。

    - 出厂检验按3.2~3.9要求进行。

  - 型式检验

    - 仪器在下列情况之一时，应按3.2~3.10要求进行型式检验。

- 新仪器和老仪器转厂生产试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大变化，可能影响仪器性能时；

- 正常生产时，定期或累计一定产量后，应周期进行一次检验；

- 仪器长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 型式检验的样品应在出厂检验合格的批中随机抽取。

    - 型式检验应按GB/T 2829-2002的规定进行，采用一次抽样方案。仪器的检验项目、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、判别水平（DL）按表2规定进行。批质量以每百单位仪器不合格数表示。

- 型式检验

| 序号 | 不合格分类 | 检验项目及章、条号 |  |  | 不合格质量水平（RQL） | 判别水平（DL） | 抽样方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 要求章条 | 试验方法章条 |  |  | 样品量n | 判定数组（Ac,Re） |
| 1 | A | 绝缘电阻 | 3.7.1.1 | 4.7.1.1 | 30 | Ι | 3 | (0,1) |
| 2 |  | 绝缘强度 | 3.7.1.2 | 4.7.1.2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 泄漏电流 | 3.7.1.3 | 4.7.1.3 |  |  |  |  |
| 4 |  | 气路系统的安全性 | 3.7.2 | 4.7.2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 气路系统密闭性 | 3.7.3 | 4.7.3 |  |  |  |  |
| 6 | B | 基线稳定性 | 3.2 | 4.2 | 65 |  |  | (1,2) |
| 7 |  | 检出限 | 3.3 | 4.3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 重复性 | 3.4 | 4.4 |  |  |  |  |
| 9 |  | 校准曲线的线性 | 3.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| 10 |  | 电源电压变化的影响 | 3.6 | 4.6 |  |  |  |  |
| 11 |  | 运输、运输贮存 | 3.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 12 | B | 仪器外观 | 3.8 | 4.8 | 100 |  |  | (2,3) |
| 13 |  | 仪器成套性 | 3.9 | 4.9 |  |  |  |  |

    - 若型式检验不合格，应分析原因找出问题并落实措施，重新进行型式检验。若再次型式检验不合格．则应停产整顿，仪器停止出厂，待问题解决，型式检验合格后方可恢复出厂检验。

    - 若型式检验合格，经出厂检验合格的批，作为合格品可以出厂或入库。若入库超过12个月再出厂，则应重新进行出厂检验。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 仪器标志

a) 制造厂名称；

b) 仪器型号；

c) 仪器名称；

d) 商标；

e) 制造日期及出厂编号；

f) 其他必要参数；

    - 包装标志

a) 制造厂名称及地址；

b) 仪器型号；

c) 仪器名称；

d) 商标；

e) 仪器质量，单位为kg；外形尺寸：为长×宽×高，单位为mm×mm×mm；

f) 包装贮运图示标志：“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等应符合GB/T191-2008规定；

g) 发货、收货单位名称及地址。

  - 包装

    - 仪器包装应符合 GB/T 13384中防潮、防震包装规定。

    - 仪器随机文件

- 装箱单；

- 使用说明书；

- 质量合格证。

  - 运输

仪器在包装完整的情况下，可用一般交通工具运输。运输过程中应按印刷的运输标志要求进行运输作业，应防止雨淋、翻倒、曝晒及剧烈冲击。

  - 贮存

仪器在包装状态下，应贮存在环境温度0℃~40℃，相对湿度不应大于85%，且空气中不应含有腐蚀性气体的室内。

附录 A

（规范性）

检出限、重复性和线性范围测试用标准溶液质量浓度

| 代表组分 | 标准溶液质量浓度 mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| 氨氮 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 硫化物 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 5.00 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 |
| 硝酸盐氮 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 4.00 |
| 总氮 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 4.00 |

_________________________________